załącznik  nr 3 do siwz

……………..

pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

Wykonawca, oświadcza, iż oferowany APARAT ULTRASONOGRAFICZNY jest fabrycznie nowy, nie eksploatowany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, dopuszczony do obrotu na rynku polskim, oznaczony znakiem CE oraz zgodny z wymaganymi parametrami podanymi w tabelach poniżej:

| L.P | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Oferowane Parametry techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PARAMETRY OGÓLNE: |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  | Bez punktów |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktów |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  | Bez punktów |
|  | Aparat wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż w 2013r. | TAK |  | 2013 r. – 0 pkt 2014r. i 2015r. – 10 pkt |
|  | System zgodny z unijną dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (ROHS 201 1/65/UE) z dnia 3 stycznia 2013 r. | TAK |  | Bez punktów |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. 2 z nich, oraz wadze poniżej 100 kg | TAK |  | 100-85kg – 0 pkt ˂85kg – 10 pkt |
| I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA: |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 3 500 000 | TAK |  | 3 500 000 – 0 pkt >3500000 – 10 pkt |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu min. 19” i o wysokiej rozdzielczości | TAK |  | 19-21” – 0 pkt >21” – 10 pkt |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  | Bez punktów |
|  | Regulacja monitora: pochył, obrót | TAK |  | Bez punktów |
|  | Min. 3 aktywne i równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  | 3 gniazda – 0 pkt >3 gniazd – 10 pkt |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku | TAK |  | Bez punktów |
|  | Możliwość zduplikowania na panelu dotykowym obrazu diagnostycznego celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera spektralnego min. 45 sekund | TAK |  | Bez punktów |
|  | Wymagana dynamika aparatu min. 230 dB | TAK |  | 230dB – 0 pkt >230 dB – 10 pkt |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG | TAK |  | Bez punktów |
|  | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG | TAK |  | Bez punktów |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) | min. 2,0 do 18,0 MHz |  | Bez punktów |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – lewo/prawo, góra/dół | TAK |  | Bez punktów |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania ofert o akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie w czasie maksymalnie 20 s. | TAK |  | Bez punktów |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU: |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm | TAK |  | Bez punktów |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  | Bez punktów |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1400 obrazów na sek. | TAK |  | Bez punktów |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  | Bez punktów |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  | Bez punktów |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1,0 mm - 20,0 mm | TAK |  | Bez punktów |
|  | Doppler Fali Ciągłej (CW) pod kontrola głowicy sektorowej z min. prędkością 19 m/s | TAK |  | Bez punktów |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  | Bez punktów |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, ginekologiczno -położniczych, kardiologicznych i naczyniowych | TAK |  | Bez punktów |
| III. FUNKCJE UŹYTKOWE: |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktów |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  | Bez punktów |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  | Bez punktów |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania bramki Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  | Bez punktów |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach np. SonoCT, SieClear, CrossBeam lub równoważny. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  | Bez punktów |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  | Bez punktów |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, XRes, DTCA lub równoważny | TAK |  | Bez punktów |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  | Bez punktów |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  | Bez punktów |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  | Bez punktów |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE: |
| 1 | Głowica convex do badań jamy brzusznej | TAK |  | Bez punktów |
| 1.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  | Bez punktów |
| 1.2 | Liczba elementów akustycznych min. 256 | TAK |  | Bez punktów |
| 1.3 | Kąt pola widzenia głowicy min. 60 stopni | TAK |  | Bez punktów |
| 1.6 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  | Bez punktów |
| 2 | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych oraz naczyniowych | TAK |  | Bez punktów |
| 2.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 4.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  | Bez punktów |
| 2.2 | Liczba elementów akustycznych min. 256 | TAK |  | Bez punktów |
| 2.3 | Szerokość pole widzenia głowicy min. 34 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym | TAK |  | Bez punktów |
| 2.4 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  | Bez punktów |
| 3 | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych i transkranialnych TCD | TAK |  | Bez punktów |
| 3.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 4.0 MHz(± 1 MHz) | TAK |  | Bez punktów |
| 3.2 | Liczba elementów akustycznych min. 80 | TAK |  | Bez punktów |
| 3.3 | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK |  | Bez punktów |
| 4 | Głowica endowaginalna typu microconvex do badań ginekologicznych i położniczych | TAK |  | Bez punktów |
| 4.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 9.0 MHz(± 1 MHz) | TAK |  | Bez punktów |
| 4.2 | Liczba elementów akustycznych min. 256 | TAK |  | Bez punktów |
| 4.3 | Kąt pola widzenia głowicy min. 140° | TAK |  | Bez punktów |
| 4.4 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  | Bez punktów |
| 5 | Możliwość rozbudowy o głowice liniową do badań małych narządów oraz mięśniowo-szkieletowych | TAK |  | Bez punktów |
| 5.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 5.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  | Bez punktów |
| 5.2 | Liczba elementów akustycznych min. 512 | TAK |  | Bez punktów |
| 5.3 | Szerokość pole widzenia głowicy min. 50 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym | TAK |  | Bez punktów |
| 5.4 | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania elastograficznego w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany – dostępna na oferowanej głowicy liniowej | TAK |  | Bez punktów |
| 5.5 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  | Bez punktów |
| V. INNE: |
|  | Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK |  | Bez punktów |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, X-Ray, Mammography oraz innych obrazów USG celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE oraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK |  | Bez punktów |
|  | Gwarancja producenta sprzętu (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) na okres min. 24 miesiące | TAK |  | Bez punktów |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK |  | Bez punktów |
|  | Instrukcja w języku polskim / dostawa z aparatem | TAK |  | Bez punktów |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktów |

Do oferty dołączam firmowe materiały informacyjne (FMI), w których zaznaczone są parametry dotyczące warunków technicznych (podanych w rubrykach).

________________, dnia  …./…./ 2015 roku

___________________________________________________________

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  do składania 
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i pieczątka

POUCZENIE:

W przypadku braku potwierdzenia w FMI wartości oferowanych parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.